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 Федеральное государственное бюджетное  учреждение
«Федеральный центр сердечно - сосудистой хирургии имени С.Г. Суханова»  
Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Пермь)

	      
	                                                     Для заинтересованных лиц


Запрос коммерческих предложений 
для проведения процедуры закупки на поставку медицинских расходных материалов.

      ФГБУ «ФЦССХ им. С.Г. Суханова» Минздрава России (г. Пермь) (далее по тексту - Заказчик), в соответствии с требованиями ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» руководствуясь Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта (цены контракта заключаемого с единственным поставщиком, подрядчиком, исполнителем), утвержденными Приказом от 02.10.2013г. № 567 просит предоставить коммерческое предложение с указанием страны происхождения и сроков поставки для проведения процедуры закупки на поставку медицинских расходных материалов:
1.Общие положения
1.1.Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в использовании.
1.2.Товар по своим характеристикам должен соответствовать техническим параметрам, приводимым в требованиях, перечисленных ниже.
1.3.В цену товара должны быть включены все расходы участника закупки по доставке, упаковке, маркировке, погрузке, транспортировке, разгрузке товаров, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате. Цена контракта должна оставаться неизменной до момента исполнения обязательств по контракту.
2.Наименование и описание требуемого товара.
1.Предмет закупки: Поставка медицинского расходного материала
2. Сведения о технических и  функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, иные сведения о товаре[footnoteRef:1]: [1: Во всех случаях, где в настоящем техническом задании, наименование товара содержит указания на товарные знаки, такое наименование следует читать со словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров, на которые применяются другие товарные знаки и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком.  ] 

Лот 1
	№ п/п
	Наименование товара 
	Показатель (характеристика) товара
	Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности предлагаемого к использованию товара, позволяющие определить соответствие потребностям заказчика
	Обоснование указания характеристики товара, не содержащейся в Каталоге товаров, работ, услуг (КТРУ)
	Кол.-во, шт

	
	
	
	показатели, для которых установлены максимальные и (или) минимальные значения таких показателей
	показатели, значения которых не могут изменяться
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Ручка-диссектор
	Ручка-диссектор с дистальным наконечником дугообразной формы с изменяемым углом наклона в сагиттальной плоскости, механизм изменения угла наклона дистального наконечника расположен на ручке в виде подвижного колеса. Дистальный конец наконечника оборудован осветительным элементом (холодный свет).
	 
	соответствие
	Требование обусловлено максимальной эффективностью и быстротой проведения процедуры с учетом анатомии миокарда
	[bookmark: _GoBack]2

	
	
	Проксимальный штифт шириной 8 мм, жесткой конструкции без возможности изменения его кривизны.
	 
	соответствие
	Требование обусловлено максимальной эффективностью и быстротой проведения процедуры с учетом анатомии миокарда
	

	
	
	Совместимость с аппаратом радиочастотной хирургической аблации аритмий AtriCure, имеющимся у Заказчика. 
	 
	соответствие
	Аппарат радиочастотной хирургической аблации аритмий AtriCure является предустановленным оборудованием Заказчика.
	

	
	
	Проксимальный штифт длиной 
	не менее 27 см
	 
	Требование обусловлено максимальной эффективностью и быстротой проведения процедуры с учетом анатомии миокарда
	


Лот 2
	№ п/п
	Наименование товара 
	Показатель (характеристика) товара
	Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности предлагаемого к использованию товара, позволяющие определить соответствие потребностям заказчика
	Обоснование указания характеристики товара, не содержащейся в Каталоге товаров, работ, услуг (КТРУ)
	Кол.-во, шт

	
	
	
	показатели, для которых установлены максимальные и (или) минимальные значения таких показателей
	показатели, значения которых не могут изменяться
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Зажим-аблатор миниинвазивный, левый
32.50.50.190-00001075

	Стерильный полугибкий ручной хирургический инструмент предназначен для подключения к генератору системы радиочастотной абляции для доставки радиочастотной энергии к целевому операционному полю для абляции мягких тканей (т.е. тепловой абляции, лечебного поражения или денервации). Он включает в себя множество монополярных электродов, которые являются продолжением его кончика после размещения, для применения к месту лечения; электроды обычно включают в себя темпе6ратурно-чувствительные элементы. Устройство предназначено для использования при чрескожных, лапароскопических или открытых хирургических процедурах для абляции ткани, как правило, в мозге/нервах, печени, и/или в небольших или метастатических опухолях. Это изделие одноразового использования.
	 
	соответствие
	Соответствие КТРУ 
	2

	
	
	Устройство для торакоскопической аблации для лечения нарушений ритма сердца. 
	 
	соответствие
	Уточнение описания КТРУ
	

	
	
	Тип электрода
	 
	биполярный, неорошаемый, типа зажим.
	Требование обусловлено спецификой проводимой терапии
	

	
	
	Две пары электродов (по одной паре на каждой бранше зажима).
	 
	соответствие
	Для формирования равномерной деструкции сначала в глубине ткани, а потом по напровлению к поверхности. 
	

	
	
	Тип воздействия
	 
	попеременное высокочастотное воздействие двумя парами электродов. 
	Для достижения максимальной трансмуральности зоны аблации без перегревания окружающей ткани.
	

	
	
	Длина электрода 
	не менее 6,1 см
	 
	Требование обусловлено максимальной эффективностью и быстротой проведения процедуры с учетом анатомии миокарда
	

	
	
	Ширина бранши
	не более 5 мм
	 
	Требование обусловлено максимальной эффективностью и быстротой проведения процедуры с учетом анатомии миокарда
	

	
	
	Высота бранши
	не более 6 мм
	 
	Требование обусловлено максимальной эффективностью и быстротой проведения процедуры с учетом анатомии миокарда
	

	
	
	Длина бранши
	не более 5,9 см
	 
	Требование обусловлено максимальной эффективностью и быстротой проведения процедуры с учетом анатомии миокарда
	

	
	
	Изгиб зажима 
	 
	левоизогнутый во фронтальной плоскости для безопасного захвата коллектора легочных вен при их аблации
	Для безопасного захвата коллектора легочных вен при их аблации без риска их повреждения
	

	
	
	Силиконовая тесьма, закрепленная на нижней бранше и совместимая с ручкой-диссектором
	 
	соответствие
	Для возможности быстрой доставки инструмента в зону проведения процедуры в условиях ограниченного пространства при проведении миниинвазивного вмешательства.
	

	
	
	Необходимость орошения электрода.  
	 
	отсутствует
	Наличие дополнительной жидкости в зоне проведения аблации влечет размывание электрического импульса, делая его неконцентрированным и снижая тем самым качество проведения процедуры при увеличении её времени.
	

	
	
	Необходимость в пассивном электроде пациента.
	 
	отсутствует
	Для удобства работы персонала и сокращиния времени проведения процедуры, а также ее себестоимости.
	

	
	
	Необходимость сборки зажима перед использованием
	 
	отсутствует
	Для удобства работы персонала и сокращиния времени проведения процедуры.
	

	
	
	Совместимость 
	 
	Совместим с аппаратом радиочастотной хирургической аблации аритмий AtriCure 
	Аппарат радиочастотной хирургической аблации аритмий AtriCure является предустановленным оборудованием Заказчика.
	

	2
	Зажим-аблатор миниинвазивный, правый
32.50.50.190-00001075
	Стерильный полугибкий ручной хирургический инструмент предназначен для подключения к генератору системы радиочастотной абляции для доставки радиочастотной энергии к целевому операционному полю для абляции мягких тканей (т.е. тепловой абляции, лечебного поражения или денервации). Он включает в себя множество монополярных электродов, которые являются продолжением его кончика после размещения, для применения к месту лечения; электроды обычно включают в себя темпе6ратурно-чувствительные элементы. Устройство предназначено для использования при чрескожных, лапароскопических или открытых хирургических процедурах для абляции ткани, как правило, в мозге/нервах, печени, и/или в небольших или метастатических опухолях. Это изделие одноразового использования.
	 
	соответствие
	Соответствие КТРУ 
	2

	
	
	Устройство для торакоскопической аблации для лечения нарушений ритма сердца. 
	 
	соответствие
	Уточнение описания КТРУ
	

	
	
	Тип электрода
	 
	биполярный, неорошаемый, типа зажим.
	Требование обусловлено спецификой проводимой терапии
	

	
	
	Две пары электродов (по одной паре на каждой бранше зажима).
	 
	соответствие
	Для формирования равномерной деструкции сначала в глубине ткани, а потом по напровлению к поверхности. 
	

	
	
	Тип воздействия
	 
	попеременное высокочастотное воздействие двумя парами электродов. 
	Для достижения максимальной трансмуральности зоны аблации без перегревания окружающей ткани.
	

	
	
	Длина электрода 
	не менее 6,1 см
	 
	Требование обусловлено максимальной эффективностью и быстротой проведения процедуры с учетом анатомии миокарда
	

	
	
	Ширина бранши
	не более 5 мм
	 
	Требование обусловлено максимальной эффективностью и быстротой проведения процедуры с учетом анатомии миокарда
	

	
	
	Высота бранши
	не более 6 мм
	 
	Требование обусловлено максимальной эффективностью и быстротой проведения процедуры с учетом анатомии миокарда
	

	
	
	Длина бранши
	не более 5,9 см
	 
	Требование обусловлено максимальной эффективностью и быстротой проведения процедуры с учетом анатомии миокарда
	

	
	
	Изгиб зажима: 
	 
	правоизогнутый во фронтальной плоскости для безопасного захвата коллектора легочных вен при их аблации
	Для безопасного захвата коллектора легочных вен при их аблации без риска их повреждения
	

	
	
	Силиконовая тесьма, закрепленная на нижней бранше и совместимая с ручкой-диссектором, для удобства проведения зажима.
	 
	соответствие
	Для возможности быстрой доставки инструмента в зону проведения процедуры в условиях ограниченного пространства при проведении миниинвазивного вмешательства.
	

	
	
	Необходимость орошения электрода.  
	 
	отсутствует
	Наличие дополнительной жидкости в зоне проведения аблации влечет размывание электрического импульса, делая его неконцентрированным и снижая тем самым качество проведения процедуры при увеличении её времени.
	

	
	
	Необходимость в пассивном электроде пациента.
	 
	отсутствует
	Для удобства работы персонала и сокращиния времени проведения процедуры, а также ее себестоимости.
	

	
	
	Необходимость сборки зажима перед использованием
	 
	отсутствует
	Для удобства работы персонала и сокращиния времени проведения процедуры.
	

	
	
	Совместимость 
	 
	Совместим с аппаратом радиочастотной хирургической аблации аритмий AtriCure 
	Аппарат радиочастотной хирургической аблации аритмий AtriCure является предустановленным оборудованием Заказчика.
	

	3
	Зажим-аблатор миниинвазивный, правый
32.50.50.190-00001075
	Стерильный полугибкий ручной хирургический инструмент предназначен для подключения к генератору системы радиочастотной абляции для доставки радиочастотной энергии к целевому операционному полю для абляции мягких тканей (т.е. тепловой абляции, лечебного поражения или денервации). Он включает в себя электродs, которые являются продолжением его кончика после размещения, для применения к месту лечения; электроды обычно включают в себя темпе6ратурно-чувствительные элементы. Устройство предназначено для использования при чрескожных, лапароскопических или открытых хирургических процедурах для абляции ткани, как правило, в мозге/нервах, печени, и/или в небольших или метастатических опухолях. Это изделие одноразового использования.
	 
	соответствие
	Соответствует КТРУ
	2

	
	
	Праллельное смыкание браншей зажима
	 
	соответствие
	Уточнение описания КТРУ
	

	
	
	Необходимость в пассивном электроде пациента.
	 
	отсутствует                                                    обеспечивающее равномерное сдавление тканей по всей площади поверхности браншей зажима
	Для удобства работы персонала и сокращиния времени проведения процедуры, а также ее себестоимости.
	

	
	
	Тип электрода
	 
	биполярный, неорошаемый, типа зажим
	Уточнение описания КТРУ
	

	
	
	Две пары электродов (по одной паре на каждой бранше зажима).
	 
	соответствие
	Для формирования равномерной деструкции сначала в глубине ткани, а потом по напровлению к поверхности.
	

	
	
	Тип воздействия 
	 
	попеременное высокочастотное воздействие двумя парами электродов
	Для достижения максимальной трансмуральности зоны аблации без перегревания окружающей ткани.
	

	
	
	Необходимость орошения электрода.
	 
	отсутствует
	Наличие дополнительной жидкости в зоне проведения аблации влечет размывание электрического импульса, делая его неконцентрированным и снижая тем самым качество проведения процедуры при увеличении её времени.
	

	
	
	Необходимость сборки зажима перед использованием
	 
	отсутствует
	Для удобства работы персонала и сокращиния времени проведения процедуры.
	

	
	
	Возможности ротации и изменения кривизны электрода
	 
	отсутствует
	неизменный изгиб электрода, обеспечивающий стабильную фиксацию ткани при проведении аблации.
	

	
	
	Совместимость с аппаратом радиочастотной хирургической аблации аритмий AtriCure, имеющимся у Заказчика. 
	 
	соответствие
	Аппарат радиочастотной хирургической аблации аритмий AtriCure является предустановленным оборудованием Заказчика.
	

	
	
	Длина электрода  
	не менее 6,3 см, 
	 
	Требование обусловлено максимальной эффективностью и быстротой проведения процедуры с учетом анатомии миокарда
	

	
	
	Ширина зажима
	не менее 5 мм.
	 
	Требование обусловлено максимальной эффективностью и быстротой проведения процедуры с учетом анатомии миокарда
	

	
	
	Высота зажима
	не менее 6 мм.
	 
	Требование обусловлено максимальной эффективностью и быстротой проведения процедуры с учетом анатомии миокарда
	

	
	
	Длина рукоятки 
	не менее 6,5 см.
	 
	Требование обусловлено максимальной эффективностью и быстротой проведения процедуры с учетом анатомии миокарда
	

	4
	Устройство для хирургической аблации 32.50.50.190-00001075
	Стерильный полугибкий ручной хирургический инструмент предназначен для подключения к генератору системы радиочастотной абляции для доставки радиочастотной энергии к целевому операционному полю для абляции мягких тканей (т.е. тепловой абляции, лечебного поражения или денервации). Он включает в себя множество монополярных электродов, которые являются продолжением его кончика после размещения, для применения к месту лечения; электроды обычно включают в себя темпе6ратурно-чувствительные элементы. Устройство предназначено для использования при чрескожных, лапароскопических или открытых хирургических процедурах для абляции ткани, как правило, в мозге/нервах, печени, и/или в небольших или метастатических опухолях. Это изделие одноразового использования.
	 
	соответствие
	Соответствует КТРУ
	20

	
	
	Устройство для торакоскопической аблации для лечения нарушений ритма сердца.
	 
	соответствие
	Уточнение описания КТРУ
	

	
	
	Ручка используется для проведения линии аблации между легочными венами.
	 
	соответствие
	Уточнение описания КТРУ
	

	
	
	Тип электрода
	 
	 трансполярный, неорошаемый, типа ручка
	Уточнение описания КТРУ
	

	
	
	Две пары электродов
	 
	соответствие
	Для формирования деструкции сначала в глубине ткани, а потом по напровлению к поверхности. 
	

	
	
	Тип воздействия 
	 
	попеременное высокочастотное воздействие двумя парами электродов
	Для достижения максимальной трансмуральности зоны аблации без перегревания окружающей ткани.
	

	
	
	Необходимость орошения электрода.
	 
	отсутствует
	Наличие дополнительной жидкости в зоне проведения аблации влечет размывание электрического импульса, делая его неконцентрированным и снижая тем самым качество проведения процедуры при увеличении её времени.
	

	
	
	Возможность изменения угла наклона наконечника в диапазоне 80 градусов, кривизны штифта.
	 
	наличие
	Для возможности быстрой доставки инструмента в зону проведения процедуры в условиях ограниченного пространства при проведении миниинвазивного вмешательства.
	

	
	
	 Расстояние между электродами
	 
	3 мм
	Для достижения максимального эффекта аблации в заданной зоне 
	

	
	
	Совместимость с аппаратом радиочастотной хирургической аблации аритмий AtriCure, имеющимся у Заказчика. 
	 
	соответствие
	Аппарат радиочастотной хирургической аблации аритмий AtriCure является предустановленным оборудованием Заказчика.
	

	
	
	Длина штифта с наконечником  
	не менее 31,5 см
	 
	Требование обусловлено максимальной эффективностью и быстротой проведения процедуры с учетом анатомии миокарда
	

	
	
	Длина рукоятки 
	не менее 15,5 см
	 
	Требование обусловлено максимальной эффективностью и быстротой проведения процедуры с учетом анатомии миокарда
	


Лот 3
	№ п/п
	Наименование товара 
	Показатель (характеристика) товара
	Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности предлагаемого к использованию товара, позволяющие определить соответствие потребностям заказчика
	Кол.-во, шт

	
	
	
	показатели, для которых установлены максимальные и (или) минимальные значения таких показателей
	показатели, значения которых не могут изменяться
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Набор ангиографический
32.50.50.190-00001378
	Набор стерильных изделий и оборудования, используемый для подготовки пациента к проведению рентгеновской визуализации артерий конкретной системы органов или части тела путем введения в сосуд рентгеноконтрастного средства. Как правило, включает комбинацию изделий для введения жидкости/рентгеноконтрастных средств (например, трубки, манифольд, задвижки и шприцы); катетер для ангиографии в набор не входит. Это изделие для одноразового использования.
	 
	соответствие
	5

	
	
	Длина замораживающего сегмента криоаппликатора, мм 
	≥ 70
	
	

	
	
	Диаметр рабочего кончика криоаппликатора, мм 
	≤ 4
	
	

	
	
	Минимальная температура рабочей области зонда, ºС, 
	≥ -160
	
	

	
	
	Изменения длины рабочей части зонда 
	
	наличие
	

	
	
	Изменения кривизны зонда в любой плоскости 
	
	наличие
	

	
	
	Зонд сохраняет форму при соприкосновении с тканью 
	
	наличие
	

	
	
	Пассивная ложка зажима, шт. 
	≥ 1
	 
	

	
	
	Активная ложка зажима, шт.  
	≥ 1
	 
	

	
	
	Криохирургический зонд в проксимальной «ложке» зажима 
	
	наличие
	

	
	
	Контрольное окно на проксимальной ложке зажима 
	
	наличие
	



3.Требования к качеству товара.
Качество товара и его безопасность должны соответствовать  Регистрационному удостоверению МЗ РФ (если законодательством РФ для данного вида товара предусмотрены эти документы), сертификату соответствия на товар, другой нормативно-технической документации применительно к товару, или требованиям, указанным в документации о проведении аукциона в электронной форме, а в отсутствие последних - признанным стандартам, приемлемым для страны происхождения товаров.
4.Место доставки товара.
614013, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, микрорайон «Камская долина», ул. Маршала Жукова, д.35.
5.Сроки поставки товара.
Сроки поставки товара с момента заключения государственного контракта в течение 5 дней с момента подачи заявки Заказчиком.
6. Форма, срок и порядок оплаты.	
Безналичный расчет, оплата по факту поставки партии товара в полном объеме в течение 7 рабочих дней на основании счета, счета-фактуры, товарной накладной, оформленных и подписанных полномочными представителями сторон, сертификата соответствия Госстандарта РФ и иных документов (если законодательством РФ для данного вида товара предусмотрены эти документы).
7.Преимущества, предоставляемые субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям.
Не предоставляются/Предоставляются.
8.Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) - российский рубль.
9. Размер обеспечения заявки: 1 % начальной (максимальной) цены контракта.
10. Размер обеспечения исполнения контракта: 0,5 до 30 % начальной (максимальной) цены контракта.
11. Предполагаемый срок проведения процедуры закупки – июнь 2026 года.
Данный запрос коммерческого предложения не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должна однозначно определяться цена единицы товара, работы, услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены (если срок не указан, то принимается, что цены действует в течение текущего календарного года), расчет такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров, работ, услуг. При расчете НМЦК предпочтение будет отдано коммерческим предложениям, содержащим расчёт цены. Предоставляя коммерческое предложение, поставщик дает свое согласие на условия исполнить контракт, предусмотренные настоящим запросом цен.
Информацию необходимо направить в течение 2 (двух) календарных дней с момента опубликования настоящего запроса о приёме коммерческих предложений в виде электронного документа по электронному адресу: fcssh_perm@mail.ru., в письменной форме - по адресу: 614013, Пермский край, г.Пермь, ул.Маршала Жукова, 35, каб.3075 (контрактная служба).
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