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 Федеральное государственное бюджетное  учреждение
«Федеральный центр сердечно - сосудистой хирургии имени С.Г. Суханова»  
Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Пермь)

	      
	                                                     Для заинтересованных лиц


Запрос коммерческих предложений 
для проведения процедуры закупки на поставку медицинского оборудования.

      ФГБУ «ФЦССХ им. С.Г. Суханова» Минздрава России (г. Пермь) (далее по тексту - Заказчик), в соответствии с требованиями ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» руководствуясь Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта (цены контракта заключаемого с единственным поставщиком, подрядчиком, исполнителем), утвержденными Приказом от 02.10.2013г. № 567 просит предоставить коммерческое предложение с указанием страны происхождения и сроков поставки для проведения процедуры закупки на поставку медицинского оборудования:
1.Общие положения
1.1.Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в использовании.
1.2.Товар по своим характеристикам должен соответствовать техническим параметрам, приводимым в требованиях, перечисленных ниже.
1.3.В цену товара должны быть включены все расходы участника закупки по доставке, упаковке, маркировке, погрузке, транспортировке, разгрузке товаров, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате. Цена контракта должна оставаться неизменной до момента исполнения обязательств по контракту.
2.Наименование и описание требуемого товара.
1.Предмет закупки: Поставка медицинского оборудования
2. Сведения о технических и  функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, иные сведения о товаре[footnoteRef:1]: [1: Во всех случаях, где в настоящем техническом задании, наименование товара содержит указания на товарные знаки, такое наименование следует читать со словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров, на которые применяются другие товарные знаки и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком.  ] 

	№ п/п
	Описание характеристики (параметра, свойств), единица измерения

ОКПД 2: 32.50.21.112 
Оборудование терапевтические
КТРУ: 32.50.21.112-00000001
Блок доставки оксида азота, системный

	Характеристики требуемого оборудования
	Обоснование введения показателя (параметра, характеристики) в описание объекта закупки и (или) обоснование указанного значения показателя (параметра, характеристики)

	1.
	Общие требования

	1.1
	Год выпуска
	Не ранее 2025.
	Требование года выпуска

	1.2
	Регистрационное удостоверение на медицинское изделие, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.
	Наличие.
	Стандартное требование

	1.3
	Поставляемый товар - новый товар (товар, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), серийно выпускаемый:
	Соответствие.
	Стандартное требование

	1.4
	Работающее от сети (сети переменного тока) изделие. Предназначено для доставки точных количеств окиси азота (NO)в дыхательные пути пациентов:
	Соответствие.
	Для понимания назначения и возможностей аппарата c учетом профиля ЛПУ. Требование Заказчика

	1.6
	Область применения аппарата ингаляционная терапия оксидом азота (NO-терапия) в условиях клиник, больниц:
	Соответствие.
	Для понимания области применения аппарата c учетом профиля ЛПУ. Требование Заказчика

	2.
	Аппарат обеспечивает регулировку концентрации NO в NO-содержащей газовой смеси:
	Соответствие.
	Для понимания назначения и возможностей аппарата c учетом профиля. Требование Заказчика

	2.1
	Допустимое отклонение от устанавливаемых значений концентраций NO, %:
	Не более ±20.
	Основные качественные показатели для выполнения клинических задач

	3.
	Диапазон датчика NO:

	3.1 3.1
	Дискретность, ppm:
	Не уже 0-100.
	Основные качественные показатели для выполнения клинических задач

	3.2 3.2
	Шаг измерения индикации диапазона, ppm:
	Не более 0,1.
	Основные качественные показатели для выполнения клинических задач

	4.
	Диапазон датчика NO2:

	4.1
	Дискретность, ppm:
	Не уже 0-50.
	Основные качественные показатели для выполнения клинических задач

	4.2
	Шаг измерения индикации диапазона, ppm:
	Не более 0,1.
	Основные качественные показатели для выполнения клинических задач

	5.
	ЖК дисплей:
	Соответствие.
	Функциональные возможности

	6.
	Показания концентрации выводятся на дисплей блока мониторинга:
	Соответствие.
	Функциональные возможности

	7.
	В аппарате предусмотрена возможность установки порогов срабатывания аварийной сигнализации
	Соответствие.
	Функциональные возможности

	7.1
	максимальная концентрация NO (NOmax) в дыхательном контуре:
	Соответствие.
	Функциональные возможности

	7.2
	минимальная концентрация NO (NOmin) в дыхательном контуре:
	Соответствие.
	Функциональные возможности

	7.3
	максимальная концентрация NO2 (NO2max) в дыхательном контуре:
	Соответствие.
	Функциональные возможности

	8.
	Акустические характеристики звуковой сигнализации, дБ:
	Не более 85.
	Параметр безопасности, функциональное назначение

	           9.
	Потребляемая мощность, ВА:
	Не более 100.
	Параметр энергоэффективности

	         10.
	Питание, В/Гц:
	220/50.
	Стандартное требование

	11.
	Контур дыхательный однолинейный:
	
	

	11.1
	Внутренний диаметр трубки, мм:
	22.
	Стандартное требование

	11.2
	Длина трубки, см:
	≥ 140 и ≤ 160.
	Стандартное требование

	11.3
	Исполнение:
	Нестерильное.
	Стандартное требование

	11.4
	Тип трубки:
	Гофрированная.
	Стандартное требование

	11.5
	Коннекторы (гнезда) на дыхательной трубке для подключения: 
	Наличие.
	Для соединения с аппаратом ИВЛ

	11.6
	Размеры присоединительных гнезд дыхательных трубок, мм:
	22.
	Стандартное требование ГОСТ ISO 5356-1

	11.7
	Наличие фланцевых упоров на присоединительных коннекторах, шт.:
	Не менее 2.
	Для манипуляции коннекторами

	11.8
	Дополнительные дыхательные трубка для подачи оксида азота, шт.:
	Не менее 2.
	Для соединения контура с аппаратом для терапии оксидом азота

	11.9
	Длина дополнительной дыхательной для подачи оксида азота, см:
	≥ 160 и ≤ 180.
	Сопоставима с длиной дыхательного контура

	11.10
	Тип коннекторов дополнительной дыхательной для подачи оксида азота:
	Cоединитель Luer (F).
	Для соединения с аппаратом ИВЛ, ГОСТ Р ИСО 80369-7-2023

	11.11
	Дополнительный коннектор для соединения с аппаратом для терапии оксидом азота:
	Наличие .
	Для соединения с аппаратом для терапии оксидом азота

	11.12
	Размер коннектора гнездо/патрубок для соединения с аппаратом для терапии оксидом азота, мм:
	22/5-9.
	Для соединения контакта и патрубка аппаратом для терапии оксидом азота

	11.13
	Дополнительные прямые коннекторы-адаптеры, шт.
	Не менее 2. 
	Для соединения маски и дыхательного контура

	11.14
	Размер дополнительного патрубков прямого коннектора-адаптера, мм:
	22.
	Стандартное требование ГОСТ ISO 5356-1

	11.15
	Сопротивление потоку, гПа/л/мин (смH2O / л / мин) при потоке 30л/мин:
	Не более 0,06.
	Стандартное требование ИСО 5367

	11.16
	Растяжимость, мл/гПа (мл/смН2О):
	Не более 5.
	Стандартное требование ИСО 5367

	11.17
	Утечка, мл/мин при давлении 60 гПа:
	Не более 70 .
	Стандартное требование ИСО 5367

	11.18
	Индивидуальная водонепроницаемая упаковка:
	Соответствие.
	Защита от внешних факторов, оказывающих негативное влияние при хранении

	12.
	Контур дыхательный двухлинейный:
	
	

	12.1
	Внутренний диаметр трубки, мм:
	22.
	Стандартное требование

	12.2
	Длина трубки, см:
	≥ 140 и ≤ 160.
	Стандартное требование

	12.3
	Исполнение:
	Нестерильное.
	Стандартное требование

	12.4
	Тип трубки:
	Гофрированная.
	Стандартное требование

	12.5
	Дополнительные характеристики:
	
	

	12.6
	Y-образная трубка:
	Наличие.
	Для соединения трубки вдоха и выдоха в дыхательный контур

	12.7
	Дыхательная трубка вдоха:
	Наличие.
	для создания циркуляционного дыхательного контура

	12.8
	Дыхательная трубка выдоха:
	Наличие.
	Для создания циркуляционного дыхательного контура

	12.9
	Отверстие Y-образной трубки для подсоединения пациента имеет коаксиальную конструкцию с фланцем:
	Соответствие.
	Для присоединения как маски, так и эндотрахеальной трубки, фланец для предотвращения чрезмерного введения, (ГОСТ ISO 5356-1)

	12.10
	Размер отверстия для присоединения пациента гнездо/патрубок, мм:
	15/22.
	Для присоединения маски и эндотрахеальной трубки, ГОСТ ISO 5356-1

	12.11
	Конические оннекторы (гнёзда) на дыхательных трубках для подключения :
	Наличие.
	Для соединения с аппаратом ИВЛ

	12.12
	Размеры гнезд (конических коннекторов) на дыхательных трубках, мм:
	22.
	Для присоединения к стандартным патрубкам аппарата ИВЛ /НДА, ГОСТ ISO 5356-1

	12.13
	Наличие фланцевых упоров на присоединительных коннекторах, шт. :
	Не менее 2.
	Для манипуляции коннекторами

	12.14
	Наличие стандартного гнездового соединителя Luer lock (L2) на дистальной и проксимальной части дыхательной трубки вдоха:
	Наличие.
	Для соединения с трубкой подачи оксида азота, ГОСТ Р ИСО 80369-7-2023

	12.15
	Коннекторы гнездового соединителя Luer lock (L2) закрыты герметичными заглушками:
	Соответствие.
	Обеспечение герметичности дыхательного контура, ГОСТ Р ИСО 80369-7-2023

	12.16
	Дополнительные дыхательные трубки для подачи оксида азота, шт:
	Не менее 2.
	Для соединения контура с аппаратом для терапии оксидом азота

	12.17
	Длина дополнительной дыхательной для подачи оксида азота, см:
	≥ 160 и ≤ 180.
	Сопоставима с длиной дыхательного контура

	12.18
	Тип коннекторов дополнительной дыхательной для подачи оксида азота:
	Штекерный соединитель Luer lock (L2).
	Для соединения с аппаратом ИВЛ, ГОСТ Р ИСО 80369-7-2023

	12.19
	Дополнительная скоба для фиксации на трубке вдоха трубки для подачи оксида азота:
	Наличие .
	Для фиксации трубки

	12.20
	Сопротивление потоку, гПа/л/мин (смH2O / л / мин) при потоке 30л/мин :
	Не более 0,06.
	Стандартное требование ИСО 5367

	12.21
	Растяжимость, мл/гПа (мл/смН2О) :
	Не более 5.
	Стандартное требование ИСО 5367

	12.22
	Утечка, мл/мин при давлении 60 гПа:
	Не более 70 .
	Стандартное требование ИСО 5367

	12.23
	Индивидуальная водонепроницаемая упаковка:
	Соответствие.
	защита от внешних факторов, оказывающих негативное влияние при хранении

	         13.
	Комплектация:
	Перечень установлен в соответствии с выполняемыми функциями для полноценной работы оборудования

	         13.1
	Аппарат для проведения ингаляции оксидом азота:
	Наличие.
	

	         13.2
	Контур дыхательный однолинейный, штук:
	Не менее 5.
	

	        13.3
	Контур дыхательный двухлинейный, штук:
	Не менее 5.
	

	        13.4
	Эксплуатационная документация (инструкция пользователя на русском языке) :
	Наличие.
	Стандартное требование

	13.5
	Гарантия производителя, месяцев:
	Не менее 12 месяцев.
	Стандартное требование



3.Требования к качеству товара.
Качество товара и его безопасность должны соответствовать  Регистрационному удостоверению МЗ РФ (если законодательством РФ для данного вида товара предусмотрены эти документы), сертификату соответствия на товар, другой нормативно-технической документации применительно к товару, или требованиям, указанным в извещении о закупке, а в отсутствие последних - признанным стандартам, приемлемым для страны происхождения товаров. 
4.Место доставки товара.
614013, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, микрорайон «Камская долина», ул. Маршала Жукова, д.35.
5.Сроки поставки товара.
Сроки поставки товара, монтажа и ввода в эксплуатацию оборудования__________ (указать срок)  с момента заключения государственного контракта.
6. Форма, срок и порядок оплаты.	
Безналичный расчет, оплата по факту поставки партии товара в полном объеме в течение 7 рабочих дней на основании счета, счета-фактуры, товарной накладной, оформленных и подписанных полномочными представителями сторон, сертификата соответствия Госстандарта РФ и иных документов (если законодательством РФ для данного вида товара предусмотрены эти документы).
7.Преимущества, предоставляемые субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям.
Не предоставляются/Предоставляются.
8.Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) - российский рубль.
9. Размер обеспечения заявки – Не установлено.
10. Размер обеспечения исполнения контракта – Не установлено.
[bookmark: _GoBack]11. Предполагаемый срок проведения процедуры закупки –июнь 2026 года.
Данный запрос коммерческого предложения не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должна однозначно определяться цена единицы товара, работы, услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены (если срок не указан, то принимается, что цены действует в течение текущего календарного года), расчет такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров, работ, услуг. При расчете НМЦК предпочтение будет отдано коммерческим предложениям, содержащим расчёт цены. Предоставляя коммерческое предложение, поставщик дает свое согласие на условия исполнить контракт, предусмотренные настоящим запросом цен.
Информацию необходимо направить в течение 2 (двух) календарных дней с момента опубликования настоящего запроса о приёме коммерческих предложений в виде электронного документа по электронному адресу: fcssh_perm@mail.ru., в письменной форме - по адресу: 614013, Пермский край, г.Пермь, ул.Маршала Жукова, 35, каб.3075 (контрактная служба).
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